生物显微镜及成像系统 项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	生物显微镜及成像系统

	采购内容
	正置显微镜主体、荧光装置、荧光制冷摄像系统、图像分析软件、荧光图像采集电脑

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	荧光显微镜检出能力高（放大作用）， 对细胞的刺激小（可以活体染色）， 发荧光量的测定对物质定性、定量分析 。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

	产地要求
	“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产



二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	正置显微镜主体
	套
	1

	2
	荧光装置
	套
	1

	3
	荧光制冷摄像系统
	套
	1

	4
	图像分析软件
	套
	1

	5
	荧光图像采集电脑
	套
	1


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	正置显微镜主体
	生物样品观察具备可靠性和精确性；有高灵敏度和精确度的荧光成像系统，在植物细胞的观察研究中，通过染色可以更清晰地观测到细胞的形态及结构，以及植物叶片的气孔等变化；
	1、▲光学系统：UIS2无限远光学校正系统，整机原装进口（非国内生产）；

2、调焦：载物台垂直运动方式距离25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1µm；

3、观察镜筒：三目观察筒，人机工程学设计，倾斜角可调，分光100：0/50：50。屈光度可调；
4、▲照明装置：高色彩还原的LED光源，冷光源寿命≧20000h；

5、▲物镜：平场消色差荧光物镜，要求物镜原装进口（产地非中国），1.25X或1X、4X、10X、40X平场消色差物镜。
6、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

7、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准；
8、▲物镜转换器：编码型五孔物镜转盘，光强管理功能，自动识别物镜，调节照明亮度；
9、聚光镜：摇出式聚光镜，N.A≥0.9；
	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	1.▲显微镜、数码摄像系统、图像分析软件为同一品牌。

2.产品制造商需具有ISO9001，ISO14001,ISO13485体系认证证书。



	
	荧光装置
	荧光观察，高反差的相差图像能够近距离观察到细胞内部和活细菌
	10. ▲100W荧光照明装置，大于等于7孔的荧光激发块转盘
11. 蓝、绿、紫外荧光激发，拆装无需工具；

12. 复眼荧光照明，照明区域均匀明亮；

13. ▲ 蓝、绿、紫外荧光激发模块，离子沉积镀膜技术，宽带激发；

(1) 近紫外荧光滤块：激发波长340nm-375nm，发射波长400nm±20nm，分光波长420±20nm；

(2) 蓝色荧光滤块：激发波长430nm-470nm，发射波长500nm±20nm，分光波长515±20nm；

(3) 绿色荧光滤块：激发波长520nm-530nm，发射波长570nm±20nm，分光波长575±20nm；


	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	

	
	荧光制冷摄像系统
	同品牌双芯片成像系统，可同时满足高色彩还原度的明场成像和捕捉微弱的荧光
	14. ▲彩色数码大于等于2/3英寸CCD感光芯片，大于等于1250万有效像素。黑白数码大于等于2/3英寸CCD感光芯片，大于等于140万像素。彩色 CCD 和黑白CCD 分别 Peltier制冷，-10度。拍摄、预览速度最高57幅/秒，荧光敏感度ISO1600 

15.动态范围：14bit（RGB三色42bit）

16.黑白模式下，量子效率大于55%，满井电子数17000E

17. ▲小于0.7倍视频接口一个
	
	
	
	

	
	图像分析软件
	可对实时图像进行捕捉；可编辑、处理与测量。
	18. ▲图像采集：同品牌图象分析软件，具有测量、亮度对比度自动调节等图象处理功能，自动测光功能、ROI功能；可实时对图像进行捕捉、录像。
19. 图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、及管理功能。
20. 图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、直方图均衡。
21. 校准与测量：校准尺度后对图像进行矩形、圆、椭圆、多边形、角度等的测量。
	
	
	
	

	
	荧光图像采集电脑
	内存大一点，能快速进行图像拍摄、处理
	22. 品牌电脑((联想或戴尔)，内存(I5 2320/4G。

23. 硬盘(1000G。

24. 液晶显示器(19寸。

25. 带光驱。
	
	
	
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1.5  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学地环学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准
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