招标需求
编号：ZB2013002
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	柔性三坐标测量系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	具备三坐标测量及激光扫描两种功能，可适用于检测、逆向工程 、快速成形、3D建模等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	柔性三坐标测量系统（含数据处理工作站）
	套
	1
	


三、技术需求表

	功
能
要
求
	1、七轴关节臂激光扫描系统，同时具备三坐标测量和激光扫描两种功能；
▲2、内置触摸屏电脑，无需电脑即可实现基本的测量；

▲3、双臂等长结构设计，保证测量时无死角，无测量缺失空间；

4、一体化设计可热插拔的激光扫描头,无其他连接线，无需外接电控箱即可实现扫描；
5、全密闭设计的高精度和高重复性光学传感器，在恶劣工况下可长久稳定地使用；
6、内置可充电锂电池，方便在现场无电源场合使用；

7、正版中文硬测头检测软件，支持数模导入及报告输出；
8、正版中文扫描逆向软件，提供原厂工程师培训。

	
	9、可持续对使用环境进行监测，以确保最佳检测性能。
10、带可移动调节仪器三角支承架。

	性
能
及
技
术
指
标

	一、测量臂要求

	
	▲1、测量直径≧1.8m；
▲2、单点精度：≦+/- 0.024mm；
▲3、空间长度精度≦ +/- 0.035mm；
▲4、接触式锆石球测头：3mm、6mm各1只；
▲5、内置温度传感器补偿由于温度变化引起臂长变化的测量误差；
▲6、内置重力平衡系统，重力分布均匀，可单手轻松操作；
7、内置倾角传感器，可检测设备是否安装稳定；
8、可通过内置蓝牙、WIFI、USB、以太网线等方式连接电脑；
9、可通过 SD 卡与 USB 端口，可轻松导出数据。

	
	二、激光扫描系统要求

	
	▲1、扫描精度：≦+/-0.035 mm；
▲2、采样速率：≧45000点/秒；
▲3、重复性精度≦0.035 mm；
4、扫描速度：≧60帧/秒；
5、扫描景深：≧ 80mm；
6、扫描头重量：≦ 90克。

	
	三、便携式数据处理工作站要求

	
	便携式工作站需能快速处理激光探头扫描数据 ：

▲1、处理器：i7-2620M DUAL CORE (2.70GHz)4MB,MX500 ； 

▲2、内存：4.0GB DDR3-1333MHZ,2 DIMM,MPWS  ；

硬盘：250GB HDD, 7200RPM, MPWS ；

▲3、独立显卡NV ：QUADRO 3000M,2GB GDDR5,MPWS M6600 ；

显示屏17.3 ：US FHD LED Backlit,MPWS M6600 。

	
	四、测量软件及逆向检测软件要求

	
	1、 测量软件要求：

可进行3D测量和CAD数模对比测量，可输出图形报告。需含如下功能:

1.1、通用三坐标几何元素及形位公差的测量、扩展元素的测量、曲线曲面的测量、最佳拟合的功能、坐标转换及平移功能CAD与工件实测对比测量功能、SPC图形统计分析及输出打印报告、镜像功能、金属薄壁件测量功能、管子测量软件、测头标定及校准功能等。

1.2、有多种数据输入输出格式：

CAD数据文件格式,输入:�IGES,�VDA,�ASCII,�SAT,�ACL,�DES,�CATIA等；

CAD数据文件格式,输出:�IGES,�VDA,�ASCII,�SAT,�ACL,�Database等。

2、逆向检测软件要求：

2.1 逆向工程软件要求：可根据任何实物零部件自动生成准确的数字模型。能提供将实物零部件转化为可制造的数字模型的全面的解决方案。拥有CAD原始文件导入接口: 支持CATIA、NX、SolidWorks和Creo Elements/Pro(前身为Pro/ENGINEER)，包括免费导入基于模型定义(MBD)的公差尺寸注释。

具有：

点处理；多边形创建和修复；多边形编辑；特征提取和锐化              NURBS曲面创建；基于模板的工作流；分析；颜色支持；工具；报告生成；大规模数据处理等功能；

扫描文件读入格式：3PI，ASC，DBT，CAM，CDM，BIN，CWK，G3D，HYM等 ；

CAD文件读入/ 输出格式IGES ，STEP，NEUTRAL ，VDA，PROE ，SAT；

多边形读入/ 输出格式：3DS ，DXF，IGS ，LWO，NAS。

2.2 三维检测软件：可高精度且快速地提供关于首件的制造件质量、生产检测和供应商管理的全面报告；能够对数字参考模型和制造件的扫描和检测结果进行快速准确的图形化对比。拥有CAD原始文件导入接口: 支持CATIA、NX、SolidWorks和Creo Elements/Pro(前身为Pro/ENGINEER)，包括免费导入基于模型定义(MBD)的公差尺寸注释。

具有：

基准和基于特征的对齐，RPS（参考点系统），3-2-1，最佳拟合，加载、保存、应用转换功能；支持所有XYZ/ASCII 格式的3D数字转换器，相机，和扫描仪，并处理有序曲面，无序曲面；具有二维分析、三维分析、评估等功能；

报告生成格式：HTML,PDF,WORD,EXCEL等文件格式；

扫描文件读入格式：3PI，ASC，DBT，CAM，CDM，BIN，CWK，G3D，HYM等；

CAD文件读入/ 输出格式IGES ，STEP，NEUTRAL ，VDA，PROE ，SAT；

多边形读入/ 输出格式：3DS ，DXF，IGS ，LWO，NAS，OBJ，PLY 等。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少 壹 年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为2小时内，48小时内派出专业技术人员到现场维护。
▲2、保修期内，乙方每季度提供巡检一次，每违约一次质量保证金中扣除1000元。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 45 天内交货

地点：浙江师范大学指定地点（浙江金华）   

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	[2012]5798


