立式高速冷冻离心机 项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	立式高速冷冻离心机

	采购内容
	立式高速冷冻离心机

	单位及数量
	1台

	主要功能及用途
	利用离心力作用实现样品的快速分离

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	立式高速冷冻离心机主机
	台
	1

	2
	50mL定角转头
	套
	1

	3
	50mL水平转头
	套
	1

	4
	PP材质50ml离心管
	个
	50

	5
	FEP材质50ml离心管
	个
	10


三、技术需求表
	性能及技术指标
	主要技术指标
	一、立式高速冷冻离心机主机：
1. ▲最高转速≥20,000 rpm，最大相对离心力≥50,000×g（角转头，容量≥50 ml情况下）；
2. ▲最高转速≥13,000 rpm，最大离心力≥26,000×g（水平转头，容量≥50 ml情况下）；
3. 最大容量：4×1000ml；
4. ▲温度控制范围：-10(C至+40(C，转头于最高转速时可维持4(C；
5. 微机控制，数字显示；
6. ▲时间设定：1分钟~180分钟范围内可定时，带连续工作功能（HOLD），连续工作时间≥24 小时；
7. ▲升/降速模式：升/降速：9级，升/降速时间短，从0升至20,000rpm≤ 2分钟；
8. 噪音：≤65 dbA
9. 样品容量不平衡容忍度≥5%；
10. 尺寸：长≤80cm，高≤100cm，宽≤65cm
11. 重量：≤270 kg
二、50mL定角转头：
1. 管数量≥8
2. ▲最高转速≥20,000 rpm，最大离心力≥50,000×g
三、50mL水平转头
1. 管数量≥6
2. ▲最高转速≥13,000 rpm，最大离心力≥26,000×g
四、离心管
1. 最大离心力情况下，可连续使用24小时。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备的参数功能逐一测试验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。



	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。



	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 75 天内交货

地点：  浙江师范大学校本部          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。


项目联系人：   肖强    联系电话：13586986526/673526
分管领导：朱伟东
                                     日期：2016.03.16
注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

