一、项目要求

	项目名称
	高分辨质谱仪

	采购内容
	高分辨四极杆-飞行时间质谱仪

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	用于分子式确认和未知物分子式推断、提供真实的分子式信息的特性。具有高分辨的定量功能和高灵敏度的定性功能；可以一次进样同时采集高分辨一级MS和二级MS/MS谱图；并且与液相等色谱技术联用。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高分辨四极杆-飞行时间质谱仪
	套
	1
	含标准附件、特殊工具及配件等


三、技术需求表

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1   运行环境
1.1  温    度：15～35 ℃；
1.2  相对湿度：20～80% RH；
1.3  电    源：AC 220V±10%；频率：50±2.5Hz。
2   技术规格

     2.1 功能描述：用于分子式确认和未知物分子式推断、提供真实的分子式信息的特性。具有高分辨的定量功能和高灵敏度的定性功能；可以一次进样同时采集高分辨一级MS和二级MS/MS谱图；并且与液相等色谱技术联用。
2.2液相色谱部分技术规格
    ▲2.2.1带有三通道以上在线脱气机以及自动柱塞清洗装置的二元超高压梯度泵，压力范围： 0-15000psi
2.2.2流速范围：0.001-2.000mL/min，以0.001mL为增量；
▲2.2.3流速精度：<0.075%RSD
2.2.4 流速准确度 ±1% 
2.2.5梯度准确度：±0.5%
2.2.6柱温箱（带制冷功能）温度范围:室温-10℃-80℃
2.2.7控温精度：±0.1℃
2.2.8柱温箱容量：能同时容纳两根30cm以上色谱柱
2.2.9自动进样器（带制冷功能）进样盘数：能配置2mL进样瓶≥96位

2.2.10进样准确度：±1%

2.2.11进样重现性：<0.5%RSD
2.2.12样品残留：<0.002%
2.2.13进样体积：0.1-50uL
2.2.14控温范围：4℃-40℃
▲2.2.15紫外检测器光源：氘灯,其波长范围：190-600nm
2.2.16最大采集速率：>80Hz

▲2.2.17波长精度：±1nm

2.2.18基线噪音：在230 nm处<±0.25x10-5 AU
2.2.19基线漂移：在230 nm 处<1x10-4AU/小时
2.2.20线性范围：>2.5AU
2.2.23进样量：0.02-1000mg

	
	
	2.3质谱部分技术规格
▲2.3.1质量分析器类型:要求为四极杆-飞行时间质量分析器，在一个系统上可实现高分辨的定量功能和高灵敏度的定性功能，集高扫描速度、高灵敏度和高分辨于一体；可一次进样同时采集高分辨一级MS和二级MS/MS谱图。

2.3.2配备ESI和APCI离子源，要求在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源，清洗、维护方便。

2.3.3离子源可以在30秒内升温至400 ℃以上，并且具有出色的抗污染设计.
2.3.4离子源可耐受流速范围：
   ESI源流速范围： 5ul/min～1mL/min，无需分流，同时不损失灵敏度。

   APCI源流速范围：50ul/min～1.5mL/min，无需分流，同时不损失灵敏度。

▲2.3.5离子传输系统: 采用离子漏斗技术(Ion Funnel) 或Dual Funnel或StepWave或QJet传输技术。

2.3.6质量范围：20-10000m/z或者更宽。

▲2.3.7分辨率：MS≥40,000（m/z956）；MS≥25,000（m/z322）；

▲2.3.8质量精度：MS模式＜1ppm, MS/MS模式＜2ppm。

2.3.9. 系统校正方式：同时具有内标校正和全自动外标校正

2.3.10. 仪器稳定性：50小时内质量精度漂移不高于2ppm。

▲2.3.11仪器灵敏度：
(1)利血平色谱柱进样分析1pg利血平柱上进样,TOF MS信噪比 S/N优于100:1

(2)利血平色谱柱进样分析200fg利血平柱上进样,TOF MSMS信噪比 S/N优于100:1

2.3.12扫描速度：≥30张MS/MS谱图/秒。

2.3.13定量能力：具备多种高选择性定量方式，一次可同时对数十种化合物进行定量分析，灵敏度和重现性等同中高端三重四级杆质谱仪的定量能



	
	
	力。

2.3.14定量动态线性范围：大于4个数量级。

2.3.15仪器精密度和定量重复性：1pg利血平连续5次进样峰面积RSD<5%。

2.3.16配备全反控质谱和液相色谱的质谱工作站软件；配备色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断；配备独立定量分析软件，可进行大规模批处理数据。

3   标准附件，特殊工具及配件
 3.1 氮气发生器：与仪器配套的原装进口氮气发生器（品牌Peak、Parker或者CLAIND），要求采用外置空压机并加装隔音罩，一台发生器满足仪器所有用气要求；

 3.2配备GC用中惠普的空气发生器、氢气发生器各一套

 3.3不间断电源：配备10KVA延时1小时以上的不间断电源一套；

 3.4数据采集和处理工作站极为打印机一套：原装进口电脑，配置不低于Dell OptiPlex 9010，23"以上液晶显示器。
 3.5第二台PC数据处理计算机（品牌商务机, CPU＞3.5GHz,双核/内存＞4GB/硬盘＞300GB/23″高分辨率液晶彩显/ DVD刻录机）
     3.6 180L液氮罐，包括推车、减压阀
     3.7 ESI喷针八套及APCI喷针两套
     3.8液相色谱溶剂瓶八个，进样瓶2000个，泵油六桶
     3.9进口色谱纯溶剂：甲醇4L 20瓶；乙腈4L 20瓶
     3.10液相色谱柱八根（具体由用户选择）
 3.11除湿机（国内外知名品牌），适用面积30M2 一台
 3.12立式冷暖型空调（国内外知名品牌）功率3P，适用面积30M2 1台
4   技术资料
全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册各1份。

	质量标准
	行业标准

	验收方法及方案
	仪器的性能参数达到合同要求，操作人员和验收专家认可验收设备的性能参数，学校组织专家按照合同进行参数逐一测试验收。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 2 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后120天内交货

地点：  浙江师范大学       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1. 安装调试：仪器到货接用户通知后7个工作日内安排工程师上门安装调试，并进行仪器操作和维护保养的培训。

2. 培训：仪器安装调试后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于3个工作日；提供4人次在仪器厂商中国培训中心或基地的免费培训（包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，含食宿差旅费），时间不少于3天
3. 保修：仪器整机保修期为从最终验收合格后起至少24个月，在保修期内，所有服务及配件全部免费。24小时响应客户应用服务支持，仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。
4. 软件升级：及时免费提供相关操作软件的升级服务

	备品备件及耗材等要求
	供应商或制造商应在中国设有保税库，及时以优惠价格为用户提供备品备件，保修期外，前两年维修免人工费，更换零部件给予市场价格的8折优惠价。


