一、项目要求
	项目名称
	同步热分析-质谱联用仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	1 套

	主要功能及用途
	样品处于程序控制的温度下，研究在程序控温过程中样品因化学反应和物理变化所引起的质量变化和热量变化。同时可以和质谱联用，实现实时在线检测样品在分解过程中的产物，以及检测样品在升温过程中的微量挥发成分的分析，如结晶水含量，含氧基团的裂解，微量添加剂的成分分析等，为优化配方、工艺调整和提高材料性能提供重要的技术依据和设计参考。


	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	同步热分析-质谱联用仪
	套
	1
	核心设备


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	 样品处于程序控制的温度下，研究在程序控温过程中样品因化学反应和物理变化所引起的质量变化和热量变化。联用质谱仪可检测挥发性产物。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	1. 同步热分析部分：
▲1.1最大天平称量：≥10g
1.2天平精度：0.1μg
1.3SiC炉体，自动提升装置
▲1.4温度范围：室温~1600℃
1.5加热/冷却速度：0.01-50℃/min
▲1.6真空度：优于10-2mbar，带真空泵。
1.7测试气氛：带三路软件控制的内置质量流量计，流量计范围：0-250ml/min
1.8 DSC/TG 测试样品支架：可更换的样品支架系统
1.9 DSC量热灵敏度：≤1 uW
1.10 热焓重复性：<1%
1.11 DSC飘移：<7 uV
1.12单热重大样品支架，具有强防腐蚀性，可以氧化，还原，惰性气氛下测量。
1.13炉体冷却方式：同时具有循环水和强制风冷功能，水浴温度精度：±0.01℃。

2. 质谱分析仪器部分：
2.1质谱：四极杆质谱
2.2质谱范围：1---300 amu。
2.3质量分辨率：0.5-2.5amu
2.4操作压力：<10-4mbar
2.5质谱检测灵敏度: 1ppm。
2.6检测器类型：法拉第杯与通道倍增器。
2.7单步降压进气方式，无气体混合。
2.8石英毛细管进气方式，用户可更换的石英毛细管。
2.9测量模式：模拟扫描，柱图扫描，多离子检测，可同时检测16个以上的检测通道。
▲2.10提供热分析仪与质谱联用接口，该接口可单独控温，最高温度可达300℃。
2.11提供热重-质谱传输管线，可控温，温度＞250℃。
2.12热重和质谱可实现软件同步触发，在同一窗口中同步实时显示。
2.13中英文测试及分析软件，热分析和质谱为同一厂商的优先考虑
2.14台式电脑：双核CPU 2.0GHz或以上，2G RAM、以太网网卡，正版WINDOWS17操作系统，23寸液晶显示器。

3.配置要求
	1. 同步热分析仪器				
	1套;

	2. 标准软件包
	1套;

	3. 真空系统
	1套;

	4. 带制冷的恒温水浴（进口）
	1套;

	5. DSC/TG 样品支架系统
	1套;

	6. TG 防腐蚀大样品支架系统
	1套

	7. 质谱联用仪，带连接管线
	1套

	8. 可控温的联用配套适配器及连接件
	1套

	9. DSC/TG普通用的标准氧化铝坩埚
	200个

	10. DSC/TG普通用的标准进口氧化铝坩埚
	50个

	11. 进口铂金坩埚（含盖）
	5套

	12. 大样品热重氧化铝坩埚
	10个

	13. 热重质谱联用石英毛细管
	10米

	14. 台式电脑
	1台;

	15. 进口校准标样，附证书
	1套;

	16. 电子天平（0.1mg/220g）
	1台




	验收条件及标准
	按照厂家验收标准对设备的参数功能进行安装调试验收.

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。 

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；
（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。
②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下， 10个工作日内支付余款。
（2）国内产品：
①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。
②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。
货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 60 天内交货
地点：   浙江师范大学含氟新材料研究所                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.安装准备：在仪器发货前为用户寄送仪器安装手册
2.仪器到货后两周内上门安装调试，开展现场操作培训。5年内提供不少于5人次的国内技术培训。
3.质保期：按用户要求仪器自安装调试验收合格之日起整机系统质保期不少于壹年。
4.质保期外5年内提供免费上门服务（包括维修工程师和技术支持）。经维修后六个月内出现相同故障第二次维修不收取任何费用（易损易耗件除外）
5. 维修响应：接到报修后，1个工作日内作出回应。电话沟通不能解决问题，将48小时内到达现场处理。在接到返修仪器后，工程师在两周内完成检修工作。
6.工作站软件提供终身免费升级

	[bookmark: _Toc170792780]备品备件及耗材等要求
	制造商应在中国设有备品备件库，及时以8折优惠价格为用户提供备品备件



五、对项目的特殊要求及说明
	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准
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