倒置荧光显微镜

一、项目要求

	项目名称
	倒置荧光显微镜

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	倒置显微镜具有在培养瓶或培养皿内进行显微观察的特点,可以观察不经染色的透明活体 ; 落射荧光显微适用于荧光显微术。该仪器特别适用于对活体细胞和组织、流质、沉淀物等进行显微研究，是生物学，细胞学，肿瘤学，遗传学，免疫学等研究工作的理想仪器。可供科研、高校、医疗、防疫和农牧等部门使用

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	倒置荧光显微镜
	套
	1
	


三、技术需求
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	倒置荧光显微镜
	见技术指标里功能
	1.研究级倒置显微镜
1.1光学系统：UIS2第二代无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm
1.2  聚焦机构：备有粗微调转换旋钮，最小Z轴步进≤1um 

▲1.3  编码型物镜转换器：6孔式物镜转换器,结合软件可自动识别物镜倍数,无需做标尺定位.
1.4  100W卤素灯透射光照明装置，备有照明装置支柱倾斜机构（最大倾角30°），外置电源供应器。

1.5  观察镜筒：双目镜筒：瞳距可调节，视场直径为22。
1.6  目镜：高眼点目镜，10×，屈光度可调功能
1.7  长工作距离万能聚光镜：五孔位,孔径光阑可调，N.A.≥0.55mm,
▲1.8  原装进口物镜：
                4倍半复荧光相差物镜，NA :0.13
                10倍半复荧光相差物镜，NA :0.3
                20倍长工作距离平场半复荧光消色差物镜，NA :0.45
                40倍长工作距离平场半复荧光消色差物镜，NA :0.6
 1.9  100W荧光照明系统
▲1.10蓝、绿、近紫外荧光激发模块
离子沉积镀膜技术，高透过率，无串色现象。
近紫外荧光滤块：激发波长330nm-385nm，发射波长400nm，分光波长420nm
蓝色荧光滤块：激发波长450nm-480nm，发射波长515nm，分光波长500nm
绿色荧光滤块：激发波长510nm-55nm，发射波长590nm，分光波长570nm
▲1.11七孔以上编码荧光激发块转盘，带荧光孔径光阑，灰度滤片。软件可以自动识别激发块位置，并可以自动设置相应的荧光颜色；无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计
1.12 载物台：双层机械式载物台
1.13 0.63倍视频接口
2.同品牌进口显微荧光摄影系统

   ▲ 2.1双图像采集模式CCD摄影系统。具备彩色和灰度两种图像采集模式。彩色数码CCD感光芯片， 1250万有效像素。黑白数码CCD感光芯片，140万像素。2种感光芯片同时具备的单摄像头图像采集系统或满足要求的双摄像头图像采集系统。
 2．2拍摄、预览速度最高57幅/秒，荧光敏感度ISO1600
  2．3双芯片分别半导体制冷，-10度
 2．4动态范围：14bit（RGB三色42bit）
 2．5黑白模式下，量子效率大于55%，满井电子数17000E
3. 同品牌进口显微图象采集和分析软件

▲3.1  图像采集：同品牌图象分析软件，具有测量、亮度对比度自动调节等图象处理功能，自动测光功能、ROI功能；可实时对图像进行捕捉、录像。
3.2图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、及管理功能。
3.3 图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、放大镜、平滑、直方图均衡。
3.4显微镜、摄影系统及分析软件均为同一厂家产品或销售厂家具备专门授权证明和独立专业售后支持，专业培训保证，避免受售后服务推诿。

4图像工作站：

操作系统：Windows 7专业版64位；CPU：Intel Core-2 Duo；独立显卡1G，内存≥4G；DVD-RW；硬盘：1Tb；19英寸液晶显示器系统（2560X1600）；内置或外置并行控制板

	行业标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。
	学校组织专家组，分别操作各种仪器，指标达到要求
	


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限   1  年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	通知维修后，即时响应，一周内修复。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后90天内）      交货

地点：     浙江师范大学生化学院     

	付款条件
	进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。



	备品备件及耗材等要求
	质保期满后，仪器零配件按最优惠价供应。

	…
	


五、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	


